## Slide 1: КОНТРОЛЬ ТИСКУ

## Slide 2: План
Поняття, одиниці вимірювання і види тиску. Класифікація приладів для контролю тиску за призначенням, видом тиску і принципом дії.
Рідинні та рідинно-механічні прилади для контролю тиску. Галузь застосування приладів і особливості експлуатації.
Призначення, будова і особливості застосування мембранних, пружинних, сильфонних і тензоперетворювальних приладів та перетворювачів тиску.
Умовні позначення та зображення приладів контролю тиску за ДСТУ Б А.2.4-16 2008
Вибір діапазону вимірювання приладів для контролю тиску. Особливості установки приладів для контролю тиску.

## Slide 3: ТИСК (Р)
це фізична величина, яка дорівнює відношенню сили (dF), що діє на елемент поверхні нормально до неї, до площі dS цього елемента, тобто
Р = dF / dS

## Slide 4: Міжнародна система одиниць (СІ)
1 Па = 1 Н / м²
1кПа=1000 Па
1 МПа=1000 000 Па

## Slide 5: Позасистемні одиниці вимірювання тиску
Технічна атмосфера | Фізична атмосфера
1ат = 1кГс/см² = 735,56мм.рт.ст. = 9,81·10⁴Па | 1атм=1,03 кГс/см² = 760мм.рт.ст.= =1,013·105 Па
1 бар = 105 Па | 

## Slide 6: Види тиску:
абсолютний;
атмосферний (барометричний);
надлишковий;
вакуумметричний;
диференціальний

## Slide 7
Надлишковий тиск називають ще манометричним
Рнадл = Рабс –Рбар
Якщо абсолютний тиск нижче за барометричний, то
Рвак = Рбар - Рабс

## Slide 8: Класифікація приладів для контролю тиску проводиться
за призначенням
за видом тиску
за принципом дії

## Slide 9: Класифікація приладів для контролю тиску за призначенням
загальнопромислові, або технічні;
лабораторні;
спеціальні (застосовуються в екстремальних умовах);
зразкові (для повірки);
еталонні

## Slide 10: Класифікація приладів за видом тиску
манометри - для вимірювання надлишкового тиску;
вакуумметри - для вимірювання вакууму (розрідження);
мановакуумметри - для вимірювання надлишкового тиску і вакууму;
напороміри - для вимірювання невеликих надлишкових тисків (не більше 3,94 ∙10⁴ Па);
тягоміри - для вимірювання невеликих розріджень (не більше 3,94 ∙10⁴ Па);
тягонапороміри - для вимірювання і тяги, і напору;
диференціальні манометри - для вимірювання різниці двох тисків;
барометри - для вимірювання атмосферного тиску.

## Slide 11: Класифікація приладів для контролю тиску за принципом дії
рідинні,
деформаційні,
вантажопоршневі,
електричні.

## Slide 12: Дайте назву приладам
барометри - для вимірювання атмосферного тиску
манометри - для вимірювання надлишкового тиску
тягонапороміри - для вимірювання і тяги, і напору
вакуумметри - для вимірювання вакууму (розрідження)
мановакуумметри - для вимірювання надлишкового тиску і вакууму
напороміри - для вимірювання невеликих надлишкових тисків
тягоміри - для вимірювання невеликих розріджень
дифманометри - для вимірювання різниці двох тисків

## Slide 13: РІДИННІ ТА РІДИННО-МЕХАНІЧНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТИСКУ
U- подібний манометр
р₁ - р₂ = h ρ g
В якості робочої рідини застосовуються: вода, спирт, ртуть і мінеральні мастила невеликої в'язкості.
Похибка відліку показань не перевищує ±2 мм

## Slide 14: Основна похибка показань ± 1,5%
Чашковий манометр

## Slide 15: Мікроманометр з похилою трубкою

## Slide 16: Мікроманометр ММН

## Slide 17: Поплавковий диференціальний манометр
1 – поплавкова посудина;
2 – поплавок;
3 – шкала;
4 – стрілка;
5 – сальник;
6 – змінна посудина

## Slide 18: Пружинний манометр
1 – пружина;
2 – штуцер;
3 – зубчастий сектор;
4 – тяга;
5 – заглушка;
6 – шестерня;
7 – стрілка;
8 - шкала;
9 – волосок.

## Slide 19
Класи точності 0,6; 1; 1,5; 2,5; 4.
Межі вимірювання 0,16 – 2500 МПа
МАНОМЕТРИ З ПРУЖИНОЮ БУРДОНА

## Slide 20: Схеми мембранних манометрів
1 – мембрана; 2 – корпус; 3 – пристрій для відліку;
4 – шток; 5 – обмотки котушки; 6 – плунжер;
7 – пружина; 8 – трубка з немагнітного матеріалу

## Slide 21: Мембранна коробка

## Slide 22: з електричною дистанційною передачею
1, 2 — кришки корпуса;
3 — глуха перегородка;
4, 5 — мембранні коробки;
6 — ніпель;
7 — шток;
8 — плунжер;
9 — трубка;
10 — кришка;
11—обмотки перетворювача;
12 — колпак;
13, 14 — вентилі.
мембранний дифманометр

## Slide 23: Дифманометр ДМ 3583М
Клас точності приладу 1

## Slide 24: Манометр з мембранною коробкою

## Slide 25: Сильфонні манометри

## Slide 26
1 – гармонікова пружина (сильфон);
2 - корпус;
3 – штуцер;
4 – шток;
5 – стрілка;
6 – шкала
Клас точності сильфонних манометрів 1; 1,5; 2,5; 4
СИЛЬФОННІ МАНОМЕТРИ
Сильфони випускаються на тиски в межах
від 10Па до 60МПа

## Slide 27: Аміачний манометр

## Slide 28: Деформаційні манометри
застосовуються для вимірювання надлишкового тиску, розрідження та перепаду тиску від – 100 КПа до +1000 МПа

## Slide 29: Установка манометра на трубопроводі

## Slide 30: Тензометричні перетворювачі тиску
1 – пружний елемент перетворювача (сапфірова мембрана);
2 – однополоскові тензорезистори;
3 – захисне покриття;
4 – металізовані чутливі дорожки

## Slide 31: Сапфір – 22 ДИ
1 - електронний пристрій;
2 - гермовивід;
3 - тензоперетворювач;
4 - надмембранна порожнина;
5 - фланець;
6 - гофрована мембрана;
7 - порожнина;
8 - прокладка;
9 - основа;
10 - порожнина

## Slide 32: ДАТЧИКИ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ
Верхні межі вимірювань від 0,4 до 100 МПа

## Slide 33: САПФІР-22ДД
1 – електронний пристрій;
2 – гермовивід;
3 – тензоперетворювач;
4 – внутрішня порожнина;
6 – мембрани;
7 – камера плюсова;
8 – прошарки;
9 – основа;
11 – тяга;
12 – шток;
13 – камера мінусова

## Slide 34: ДАТЧИКИ ПЕРЕПАДУ ТИСКУ
Верхні межі вимірювань від 0,25 до 16 МПа.
Класи точності тензометричних датчиків тиску 0,1; 0, 15 ; 0,2; 0,25; 0,5

## Slide 35: Робочі умови експлуатації:
Для показуючих манометрів
температура навколишнього середовища 5 ÷ 50 °С,
вологість від 30 до 80%,
робоче положення приладів вертикальне, штуцером вниз.

## Slide 36: Алгоритм вибору приладів для контролю тиску
величина тиску;
фізико-механічні властивості середовища;
точність вимірювання;
межі шкали повинні бути якнайближче до вимірюваного тиску, тоді похибка буде меншою.

## Slide 38: Сифонні трубки

## Slide 41: Розділові пристрої: а - мембранний; б - розділова посудина

## Slide 42
Для чого застосовують сифонні трубки?
Для чого застосовують розділові посудини в імпульсних лініях при вимірюванні тиску?

## Slide 43
Позначення приладів на схемах за
ДСТУ Б А.2.4 - 16 2008
Прилад для вимірювання і показу тиску (розрідження), встановлений за місцем.
Наприклад, будь - який показувальний манометр, дифманометр, тягомір, напоромір тощо.
Прилад для вимірювання тиску з контактним пристроєм, встановлений за місцем. Наприклад, реле тиску.

## Slide 44
Прилад для вимірювання тиску (розрідження) безшкальний з дистанційною передачею показань, встановлений за місцем. Наприклад: манометр (дифманометр) безшкальний з пневмо- або електропередачею
Прилад для вимірювання і показу тиску (розрідження) з контактним пристроєм, встановлений за місцем.
Наприклад: електроконтактний манометр, вакуумметр тощо.

## Slide 45
Прилад для вимірювання і показу перепаду тиску, встановлений за місцем.
Наприклад: показувальний дифманометр.
Прилад для вимірювання тиску (розрідження), що записує, установлений на щиті.
Наприклад: будь – який вторинний прилад для реєстрації тиску.

## Slide 46
Охарактеризуйте призначення приладу за його зображенням відповідно до ДСТУ Б А.2.4-16